## Param_CT_RT
Localisation/technique | Tension (kV) | Charge (mAs) | Epaisseur de coupe (mm) | Collimation | Temps de rotation tube (s) | FOV (mm) | Pitch
Poumon/IMRT | 120 | 250 | 2 | 16 x 1,5 | 0.5 | 600 | Défini en fonction de la période respiratoire du patient: Tg/(Trespi+Tg)
Sein | 120 | 200 | 3

## NRD_Radio
|  |  | Poids (kg) | De (mGy) | PDS (cGy.cm2)
Radiologie Conventionnelle | Adulte | Thorax de Face |  | 0.3 | 25
|  | Thorax de Profil |  | 1.2 | 100
|  | Abdomen sans preparation |  | 8 | 700
|  | Bassin de face (AP) |  | 9 | 700
|  | Hanche (face ou profil) |  | 4 | 300
|  | Rachis cervical (face ou profil) |  | 4 | 75
|  | Rachis dorsal de face |  | 5 | 175
|  | Rachis dorsal de profil |  | 7 | 275
|  | Rachis lombaire de face |  | 10 | 450
|  | Rachis lombaire du profil |  | 25 | 800
|  | Orthoantomographie |  | - | 20
| Pédiatrie | Thorax de Face (AP) | 3.5 | 0.08 | 1
|  | Thorax de Face (AP) | 10 | 0.08 | 2
|  | Thorax de Face (PA) | 20 | 0.1 | 5
|  | Thorax de Face (PA) | 30 | 0.2 | 7
|  | Thorax Latéral | 20 | 0.2 | 6
|  | Thorax Latéral | 30 | 0.3 | 8
|  | Pelvis (AP) | 10 | 0.2 | 3
|  | Pelvis (AP) | 20 | 0.9 | 20
|  | Pelvis (AP) | 30 | 1.5 | 40
|  | Abdomen sans preparation | 20 | 1 | 30
|  | Abdomen sans preparation | 30 | 1.5 | 70
|  |  |  | De (mGy) | DMG (mGy)
Mammographie pour épaisseur de sein de 45 mm (40 mm de PMMA) en numérique |  | Mammographie Analogique |  | 8
|  | Mammographie Numérique |  |  | 1.8
|  |  | Poids (kg) | IDSV (mGy) | PDL (mGy.cm)
Scanographie pour 1 acquisition sans injection | Adulte | Encéphale |  | 65 | 1050
|  | Thorax |  | 15 | 475
|  | Thorax-Abdomen-Pelvis |  | 20 | 1000
|  | Abdomen-Pelvis |  | 17 | 800
|  | Rachis Lombaire |  | 45 | 700
| Pediatrie | Encéphale | 10 | 30 | 420
|  | Massif Facial |  | 25 | 200
|  | Rochers |  | 45 | 160
|  | Thorax |  | 3 | 30
|  | Abdomen-Pelvis |  | 4 | 80
|  | Encéphale | 20 | 40 | 600
|  | Massif Facial |  | 25 | 275
|  | Rochers |  | 70 | 280
|  | Thorax |  | 4 | 65
|  | Abdomen-Pelvis |  | 5 | 120
|  | Encéphale | 30 | 50 | 900
|  | Massif Facial |  | 25 | 300
|  | Rochers |  | 85 | 340
|  | Thorax |  | 5 | 140
|  | Abdomen-Pelvis |  | 7 | 245

## MN_Rd&NRD
Radionucléide | Energie(keV)
Tc 99m | 140
In 111 | 245
I 123 | 159
I 131 | 365
Cs 137 | 662
Adulte | Examen | Rd | Ainj (Mbq)
| Scintigraphie du squelette | Tc 99m MDP/HDMP/DPD | 700
| Scintigraphie pulmonaire de perfusion | Tc 99M Microsphères/Macro-agrégats | 240
| Scintigraphie de la glande thyroïde | I 123 Iodure de Sodium | 10
|  | Tc 99m Pertechnétate de sodium | 80
| Tomoscintigraphie myocardique avec epreuve d'effort et/ou stimulation pharmacologique | Tc 99m MIBI/Tetrofosmine | effort | repos
|  | Protocole 1j | 300 | 800
|  | Protocole 2j | 850 | 850
|  | Tl 201 Chlorure | 110 | 150
| Scintigraphie des cavités cardiaques pour mesure de la fraction d'ejection du ventricule gauche à l'equilibre | Tc 99m Serum albumine humaine Erythrocytes | 850
| Scintigraphie rénale dynamique | TC 99m MAG3 | 200
|  | Tc 99m DTPA | 370
| Tomoscintigraphie cérébrale de perfusion | Tc 99m ECD | 800
|  | 99m HMPAO | 500
| Tomographie par émission de positons au 18F-FDG | F18 FDG | 350
Pédiatrie | Examen | Rd | 3,5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg
| Scintigraphie du squelette | Tc 99m MDP/HDMP/DPD | 40 | 95 | 170 | 240 | 310
| Scintigraphie pulmonaire de perfusion | Tc 99m Microsphères/Macro-agrégats | 10 | 15 | 30 | 40 | 50
| Scintigraphie de la glande thyroïde | I 123 Iodure de Sodium | 3 | 3 | 5 | 8 | 10
|  | Tc 99m Pertechnétate de sodium | 10 | 15 | 30 | 40 | 50
| Scintigraphie des cavités cardiaques pour mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche à l'équilibre | Tc 99m Sérum albumine humaine Erythrocytes | 80 | 150 | 270 | 400 | 500
| Scintigraphie rénale dynamique | Tc 99m MAG3 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50
| fonction rénale normale | Tc 99m DTPA | 35 | 70 | 100 | 125 | 150
| fonction rénale anormale |  | 20 | 40 | 70 | 100 | 125
| Tomoscintigraphie rénale de perfusion | Tc 99m ECD | 110 | 110 | 155 | 220 | 285
|  | Tc 99m HMPAO | 100 | 140 | 250 | 355 | 460
| Tomographie par émission de positons au 18 F-FDG | F 18 FDG | 15 | 40 | 70 | 100 | 125

## MN_CQ_Gamma_cam
Exemple pour une gamma Cam GE D670
Mode |  | Intrinséque |  |  |  | Planaire |  |  |  |  | Tomographique | [5 empty] | Corps Entier
Contrôle |  | Uniformité de réponse du système | Linéarité spatiale | RS | Résolution Intrinséque en Energie | Test visuel: non uniformité spectrométrie taux de comptage | Linéarité spatiale | Résolution spatiale | Sensibilité | Uniformité de réponse du système | Determination du centre de rotation | Résolution spatiale | Vérification de la taille du pixel | Vérification de l'exactitude angulaire | Evaluation de la variation anglaire de la spectrométrie | QI | Variation longitudinal de la spectrométrie | Non-unifrmité de réponse du système | RS
Réglementation |  | ANSM/SFPM | ANSM/SFPM | ANSM | ANSM/SFPM | ANSM | ANSM/SFPM | SFPM | SFPM | ANSM/SFPM | ANSM/SFPM | SFPM | SFPM | SFPM | SFPM | ANSM/SFPM | SFPM | ANSM/SFPM | SFPM
Périodicité |  | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Semestrielle - Après chaque intervention qui impact sur le paramètre | Quotidien | - Initial - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - A reception - Annuel | - A récéption | - Initial - Mensuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Mensuel les 3 premier mois - Mensuel ou semestriel (selon stabilité du système) | - A la reception -Annuel | - Initial - Annuel | - Initial | - Initial - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Initial - Annuel - En cas de défaut du mode balayage en mode CE | - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - A Réception
Tolérance |  | - Aucun défaut ou structure particulière visible sur l'image -Variation <2% par rapport au CQ Initial | - Aucune distortion spatiale visible | - Conforme au spec constructeur | - Ecart entre pic d'aborption tot mesuré et théorique < 3 keV - Indice de résolution en E < 12% | Aucun défaut ou structure particuliére visible sur les images de contrôle | Aucune distortion spatiale ne doit être visible | RS à 10 cm ne doit pas être supérieur à 5% de la spec constructeur en X et en Y | - Ecart msr et valeur constructeur < 5% - ecart entre les 2 détecteurs < 2% | - Aucun défaut ou structure particulière sur l'image - variation par rapport au CQ initial < 2% | ± 0,5 mm (spec constructeur) | RS du mode tomo ne doit pas s'écarter de plus de 10% de la RS du mode planaire |  |  | Ecart max msr entre valeurs extrème < 3 kev (ANSM) < 2 keV (SFPM) |  | Ecart max position du pic < 2 keV ± 1 % / CQ Initial | Ansence de défauts sur l'image | Degradation RE CE < 10% / RS Planaire
Méthode |  | - Non unif intégrale Ui(%)= 100 x (Vmax-Vmin)/(Vmax+Vmin) - Non uniformité Différentielle Ud=Max(Udi) Udi(%)= 100 x (VMax-Vmin)/(VMax-Vmin) Ui(%) = 100 x (VMax-Vmin)/(VM+Vm) sur des groupes de 5 pixels | Analyse visuelle de l'image d'une mire 4 quadrants | Analyse quantitative image mire 4 quadrant LMH=1,058.L.Racine(ln(<ROI>/racine(s2-<ROI>))) | Source ponctuelle 99mTc Re(%)= 100 xLMH(keV)/E(keV) | Acq avec toutes les corrections Détecteur en mode H Source plane de Co57 à 10 cm des 2 détecteurs Analyse visuelle | Mire 4 quadrants positionnée sur le détecteur Puis Galette de Co57 | Ligne source de Tc 99m placé au centre de la table RS pour plusieurs distance source détecteur 5 cm, 10 cm, 25 cm, 20 cm, 25 cm mesure LMH et LDH | Boite de pétrie contenant source de Tc 99m acquisition pour les 2 detecteurs à différentes distance Calcul de l'activité moy dans boite de pétri (prise en compte de la décroissance entre la préparation de la boite et l'acq + décroissance pendant acq) Sensib= (Sm-Sbdf)/Amoy | Analyse Visuelle Calcul des unif intégrale et unif différentielle (même methodologie qu'en intrinsèque) | Utilisation du synogramme pour calculer les décalages transverses (X et Y) et le décalage axial (selon l'axe Z (TP patient)) | LMH(centrale, tangentielle , radiale) de profil de lignes de Tc 99m disposées en 3 points sur des axes orthogonaux pour 2 distance 15 cm et 20 cm | A partir de l'acquisition de la résolution spatiale distances entre les lignes sources connues Taille pixel= (distance entre 2 lignes/Nb pixel entre 2 ligne) | Contrôle non réalisé. | Acquisition d'un spectre tous les 45° sur 360° | Acquisition d'un fantôme QI adaptés à la MN (Jaszszak). Analyse visuelle Analyse quantitative: Contraste Bruit … | Source de Co 57 sur le détecteur sous la table Acquisition pour 3 position de table PAS D'INTERET QUAND BALAYAGE PAS MOUVEMENT DE TABLE | Source de Co 57 sur le détecteur sous la table Acquisition d'un balayage CE | Ligne source Tc 99m distance source détecteur 15 cm pour les deux détécteur détermination des LMH en X (direction de balayage) et Y(direction perpendiculaire au balayage)
Matrice |  | 512 | 512 | 512 |  | 256 | 512 | 1024 | 256 | 512 | 256 | 256 | 256 |  |  | 128 |  | 256 x 1024 | 256 x 1024
Collimateur | [5 empty] | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR/MEGP/HEGP | LEHR | LEHR |  |  | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR
Radionucléïde |  | Tc99m | Tc99m | Tc99m | Tc99m | Co57 | Co57 | Tc 99m | Tc 99m | Co57 | Tc 99m (74 MBq) | Tc 99m (74 MBq) | Tc 99m (74 MBq) |  | Tc 99m (75 MBq) | Tc 99m | Co 57 | Co 57 | Co 57
Mode Acquisition |  | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Stattique |  | Tomo | Tomo | Tomo |  |  | Tomo | Planaire | Balayage CE | Balayage CE
Critère d'arrête | Nombre de coups (kcp) | 40 000 | 12 000 | 12 000 |  | 4 000 | 12 000 |  |  | 40 000 | [6 empty] | 500
| Durée |  |  |  | 100 s |  |  | 100 s | 100 s |  | 20 min 10 s par pas d'acquisition 1 acquisition tous les 6° sur 720° réalisation des acquisition dans le sens horraire | 50 min 25 s par projection 120 projections réalisées dans le sens horaire | 50 min 25 s par projection 120 projections réalisées dans le sens horaire |  |  | 8 min 15 s / projection 30 projections /détecteur |  | 11 min Balayage continu sur 199 cm à 18 cm/min | 5 min Balayage continu sur 80 cm à 18 cm/min
Fenêtre spectrométrique (keV) |  | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% |  | 122 ± 10% | 122 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 122 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% |  |  | 140 ± 20% et 120 ± 10% | 122 ± 10% | 122 ± 10% | 140 ± 10%