## Radionucléide
Radionucléide | Energie(keV)
Tc 99m | 140
In 111 | 245
I 123 | 159
I 131 | 365
Cs 137 | 662

## Param_CT_RT
Localisation/technique | Tension (kV) | Charge (mAs) | Epaisseur de coupe (mm) | Collimation | Temps de rotation tube (s) | FOV (mm) | Pitch
Poumon/IMRT | 120 | 250 | 2 | 16 x 1,5 | 0.5 | 600 | Défini en fonction de la période respiratoire du patient: Tg/(Trespi+Tg)
Sein | 120 | 200 | 3

## NRD_Radio
Radiologie Conventionnelle |  | De (Gy) | PDS (cGy.cm2)
Adulte
| Thorax de Face | 0.3 | 25
| Thorax de Profil | 1.2 | 100
| Abdomen sans preparation | 8 | 700
| Bassin de face (AP) | 9 | 700
| Hanche (face ou profil) | 4 | 300
| Rachis cervical (face ou profil) | 4 | 75
| Rachis dorsal de face | 5 | 175
| Rachis dorsal de profil | 7 | 275
| Rachis lombaire de face | 10 | 450
| Rachis lombaire du profil | 25 | 800
| Orthoantomographie | - | 20

## Param_Acq_MN
Exemple pour une gamma Cam GE D670
Type |  | Intrinséque |  |  |  | Mode Planaire |  |  |  |  | Mode Tomographique
Contrôle |  | Uniformité de réponse du système | Linéarité spatiale | RS | Résolution Intrinséque en Energie | Test visuel: non uniformité spectrométrie taux de comptage | Linéarité spatiale | Résolution spatiale | Sensibilité | Uniformité de réponse du système | Determination du centre de rotation | Résolution spatiale | Vérification de la taille du pixel | Vérification de l'exactitude angulaire | Evaluation de la variation anglaire de la spectrométrie | QI
Réglementation |  | ANSM/SFPM | ANSM/SFPM | ANSM | ANSM/SFPM | ANSM | ANSM/SFPM | SFPM | SFPM | ANSM/SFPM | ANSM/SFPM | SFPM | SFPM | SFPM | SFPM | ANSM/SFPM
Périodicité |  | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Semestrielle - Après chaque intervention qui impact sur le paramètre | Quotidien | - Initial - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - A reception - Annuel | - A récéption | - Initial - Mensuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Mensuel les 3 premier mois - Mensuel ou semestriel (selon stabilité du système) | - A la reception -Annuel | - Initial - Annuel | - Initial | - Initial - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre
Tolérance |  | - Aucun défaut ou structure particulière visible sur l'image -Variation <2% par rapport au CQ Initial | - Aucune distortion spatiale visible | - Conforme au spec constructeur | - Ecart entre pic d'aborption tot mesuré et théorique < 3 keV - Indice de résolution en E < 12% | Aucun défaut ou structure particuliére visible sur les images de contrôle | Aucune distortion spatiale ne doit être visible | RS à 10 cm ne doit pas être supérieur à 5% de la spec constructeur en X et en Y | - Ecart msr et valeur constructeur < 5% - ecart entre les 2 détecteurs < 2% | - Aucun défaut ou structure particulière sur l'image - variation par rapport au CQ initial < 2% | ± 0,5 mm (spec constructeur) | RS du mode tomo ne doit pas s'écarter de plus de 10% de la RS du mode planaire |  |  | Ecart max msr entre valeurs extrème < 3 kev (ANSM) < 2 keV (SFPM)
Méthode |  | - Non unif intégrale Ui(%)= 100 x (Vmax-Vmin)/(Vmax+Vmin) - Non uniformité Différentielle Ud=Max(Udi) Udi(%)= 100 x (VMax-Vmin)/(VMax-Vmin) Ui(%) = 100 x (VMax-Vmin)/(VM+Vm) sur des groupes de 5 pixels | Analyse visuelle de l'image d'une mire 4 quadrants | Analyse quantitative image mire 4 quadrant LMH=1,058.L.Racine(ln(<ROI>/racine(s2-<ROI>))) | Source ponctuelle 99mTc Re(%)= 100 xLMH(keV)/E(keV) | Acq avec toutes les corrections Détecteur en mode H Source plane de Co57 à 10 cm des 2 détecteurs Analyse visuelle | Mire 4 quadrants positionnée sur le détecteur Puis Galette de Co57 | Ligne source de Tc 99m placé au centre de la table RS pour plusieurs distance source détecteur 5 cm, 10 cm, 25 cm, 20 cm, 25 cm mesure LMH et LDH | Boite de pétrie contenant source de Tc 99m acquisition pour les 2 detecteurs à différentes distance Calcul de l'activité moy dans boite de pétri (prise en compte de la décroissance entre la préparation de la boite et l'acq + décroissance pendant acq) Sensib= (Sm-Sbdf)/Amoy | Analyse Visuelle Calcul des unif intégrale et unif différentielle (même methodologie qu'en intrinsèque) | Utilisation du synogramme pour calculer les décalages transverses (X et Y) et le décalage axial (selon l'axe Z (TP patient)) | LMH(centrale, tangentielle , radiale) de profil de lignes de Tc 99m disposées en 3 points sur des axes orthogonaux pour 2 distance 15 cm et 20 cm | A partir de l'acquisition de la résolution spatiale distances entre les lignes sources connues Taille pixel= (distance entre 2 lignes/Nb pixel entre 2 ligne) | Contrôle non réalisé. | Acquisition d'un spectre tous les 45° sur 360° | Acquisition d'un fantôme QI adaptés à la MN (Jaszszak). Analyse visuelle Analyse quantitative: Contraste Bruit …
Matrice |  | 512 | 512 | 512 |  | 256 | 512 | 1024 | 256 | 512 | 256 | 256 | 256 |  |  | 128
Collimateur | [5 empty] | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR | LEHR/MEGP/HEGP | LEHR | LEHR |  |  | LEHR
Radionucléïde |  | Tc99m | Tc99m | Tc99m | Tc99m | Co57 | Co57 | Tc 99m | Tc 99m | Co57 | Tc 99m (74 MBq) | Tc 99m (74 MBq) | Tc 99m (74 MBq) |  | Tc 99m (75 MBq) | Tc 99m
Mode Acquisition |  | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Stattique |  | Tomo | Tomo | Tomo |  |  | Tomo
Critère d'arrête | Nombre de coups (kcp) | 40 000 | 12 000 | 12 000 |  | 4 000 | 12 000 |  |  | 40 000
| Durée (s) |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 10 s par pas d'acquisition 1 acquisition tous les 6° sur 720° réalisation des acquisition dans le sens horraire | 25 s par projection 120 projections réalisées dans le sens horaire | 25 s par projection 120 projections réalisées dans le sens horaire |  |  | 15 s / projection 30 projections /détecteur
Fenêtre spectrométrique (keV) |  | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% |  | 122 ± 10% | 122 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 122 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10% |  |  | 140 ± 20% et 120 ± 10%