## Radionucléide
Radionucléide | Energie(keV)
Tc 99m | 140
In 111 | 245
I 123 | 159
I 131 | 365
Cs 137 | 662

## Param_CT_RT
Localisation/technique | Tension (kV) | Charge (mAs) | Epaisseur de coupe (mm) | Collimation | Temps de rotation tube (s) | FOV (mm) | Pitch
Poumon/IMRT | 120 | 250 | 2 | 16 x 1,5 | 0.5 | 600 | Défini en fonction de la période respiratoire du patient: Tg/(Trespi+Tg)
Sein | 120 | 200 | 3

## NRD_Radio
Radiologie Conventionnelle |  | De (Gy) | PDS (cGy.cm2)
Adulte
| Thorax de Face | 0.3 | 25
| Thorax de Profil | 1.2 | 100
| Abdomen sans preparation | 8 | 700
| Bassin de face (AP) | 9 | 700
| Hanche (face ou profil) | 4 | 300
| Rachis cervical (face ou profil) | 4 | 75
| Rachis dorsal de face | 5 | 175
| Rachis dorsal de profil | 7 | 275
| Rachis lombaire de face | 10 | 450
| Rachis lombaire du profil | 25 | 800
| Orthoantomographie | - | 20

## Param_Acq_MN
Exemple pour une gamma Cam GE D670
Type |  | Intrinséque |  |  |  | Mode Planaire
Contrôle |  | Uniformité de réponse du système | Linéarité spatiale | RS | Résolution Intrinséque en Energie
Réglementation |  | ANSM/SFPM | ANSM/SFPM | ANSM | ANSM/SFPM
Périodicité |  | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Annuel - Après chaque intervention qui impact le paramètre | - Intial - Après chaque intervention ayant un impact sur le paramètre | - Initial - Semestriel - Après chaque intervention qui impact sur le paramètre
Tolérance |  | - Aucun défaut ou structure particulière visible sur l'image -Variation <2% par rapport au CQ Initial | - Aucune distortion spatiale visible | - Conforme au spec constructeur | - Ecart entre pic d'aborption tot mesuré et théorique < 3 keV - Indice de résolution en E < 12%
Méthode |  | - Non unif intégrale Ui(%)= 100 x (Vmax-Vmin)/(Vmax+Vmin) - Non uniformité Différentielle Ud=Max(Udi) Udi(%)= 100 x (VMax-Vmin)/(VMax-Vmin) Ui(%) = 100 x (VMax-Vmin)/(VM+Vm) sur des groupes de 5 pixels | Analyse visuelle de l'image d'une mire 4 quadrants | Analyse quantitative image mire 4 quadrant LMH=1,058.L.Racine(ln(<ROI>/racine(s2-<ROI>))) | Source ponctuelle 99mTc Re(%)= 100 xLMH(keV)/E(keV)
Matrice |  | 512 | 512 | 512
Mode Acquisition |  | Statique | Statique | Statique | Statique
Critère d'arrête | Nombre de coups (kcp) | 40 000 | 12 000 | 12 000
| Durée (s) |  |  |  | 100
Fenêtre spectrométrique (keV) |  | 140 ± 10% | 140 ± 10% | 140 ± 10%